# 通城县太阳镜产品质量监督抽查实施细则

# (2025 年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 副，其中2 副作为检验样品，1 副作为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片的材料和表面质量 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 2 | 透射比及分类的要求 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 3 | 透射比的均匀性 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 4 | 行路及驾驶用太阳镜 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 5 | 散射光 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 6 | 光学特性 | 球镜度 | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 7 |  | 散光度 | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 8 |  | 棱镜度 | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 9 | 阻燃性 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 10 | 太阳镜镜片尺寸 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |
| 11 | 抗冲击性能 |  | GB39552.1-2020 | GB/T 39552.2—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡 是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3. 1  依据标准

GB 39552.1—2020  太阳镜和太阳镜片  第 1 部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或 一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质 量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定。